**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Інструментарій до гнучкого відеобронхоскопу MAF - TM2 Olympus)** (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Інструментарій до гнучкого відеобронхоскопу MAF - TM2 Olympus).

**Вид процедури закупівлі:** Відкриті торги згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
3 998 329,02 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

**Розмір бюджетного призначення:** 3 998 329,02 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно медико-технічних вимог.**

Строк поставки товару- протягом 90 календарних днів з дня укладання договору.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі: | ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Інструментарій до гнучкого відеобронхоскопу MAF - TM2 Olympus) |
| Строк поставки: | протягом 90 календарних днів з дня укладання договору |
| Гарантійний термін | 12 місяців з дати поставки |
| Рік виробництва | не раніше 2023 року |
| Торгівельна назва товару  | *Вказати марку і модель запропонованого товару* |
| Назва виробника | *Вказати назву виробника запропонованого товару* |
| Країна виробництва | *Вказати країну виробництва запропонованого товару* |
| **Технічні характеристики** | **Значення** | **Відповідність (вказати так/ні)** | **Вказати посилання на сторінку технічної документації** |
| **1. Щипці для біопсії, тип-алігатор з отворами, одноразові**  |
| Кількість | 660 штук |
| Призначення | для забору зразків тканин у верхніх відділах дихальних шляхів |  |  |
| Діаметр  | не більше 2,0 мм |  |  |
| Робоча довжина  | не менше 1150 мм |  |  |
| Губки бранш  | по типу алігатор |  |  |
| Наявність маніпуляційного дроту | так |  |  |
| **2. Щипці для біопсії, тип-алігатор з голкою, з отворами, одноразові** |
| Кількість | 660 штук |
| Призначення | для забору зразків тканин у верхніх відділах дихальних шляхів |  |  |
| Діаметр | не більше 2,0 мм |  |  |
| Робоча довжина  | не менше 1150 мм |  |  |
| Губки бранш  | по типу алігатор з голкою |  |  |
| Наявність маніпуляційного дроту | так |  |  |
| **3. Щипці для біопсії, овальні з голкою, з отворами, одноразові** |
| Кількість | 520 штук |
| Призначення | для забору зразків тканин у верхніх відділах дихальних шляхів |  |  |
| Діаметр | не більше 2,0 мм |  |  |
| Робоча довжина  | не менше 1150 мм |  |  |
| Губки бранш  | по типу овал з голкою |  |  |
| Наявність маніпуляційного дроту | так |  |  |
| **4. Щипці захоплюючі, тип-щурячий зуб, одноразові** |
| Кількість | 19 штук |
| Призначення | для вилучення сторонніх тіл із верхніх відділів дихальних шляхів |  |  |
| Діаметр вставної частини  | не більше 1,9 мм |  |  |
| Робоча довжина  | не більше 1900 мм |  |  |
| Ширина розкриття  | не менше 3,8 мм |  |  |
| Форма щипців  | по типу щурячий зуб |  |  |
| **5. Щітка цитологічна одноразова, діаметр щітини 3 мм** |
| Кількість | 290 штук |
| Призначення | для забору зразків тканини трахеобронхіального дерева |  |  |
| Діаметр вставної частини  | не більше 1,8 мм |  |  |
| Робоча довжина  | не більше 1150 мм |  |  |
| Діаметр щітки  | не менше 3 мм |  |  |
| Довжина щітки  | не менше 10 мм |  |  |
| **6. Щітка цитологічна одноразова, діаметр щітини 2 мм** |
| Кількість | 290 штук |
| Призначення | для забору зразків тканини трахеобронхіального дерева |  |  |
| Діаметр вставної частини  | не більше 1,8 мм |  |  |
| Робоча довжина  | не більше 1150 мм |  |  |
| Діаметр щітки  | не менше 2 мм |  |  |
| Довжина щітки  | не менше 10 мм |  |  |
| **7. Петля ендоскопічна діатермічна, одноразова** |
| Кількість | 140 штук |
| Призначення | для електрохірургічної резекції тканин |  |  |
| Діаметр вставної частини  | не більше 1,8 мм |  |  |
| Робоча довжина  | не більше 1650 мм |  |  |
| Діаметр петлі  | не менше 25 мм |  |  |
| Діаметр дроту кільця петлі  | не більше 0,3 мм |  |  |
| Форма кільця петлі  | по типу серпоподібна |  |  |