**Додаток №9**

«Процедура оцінювання опромінювачів»

 Для проведення процедури оцінювання опромінювачів кожен учасник має надати один екземпляр товару, який визначений ним в тендерній пропозиції згідно оголошенню № 514 від 20.08.2021 року на закупівлю **«ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення (Опромінювач ультрафіолетовий екранований бактерицидний з екраном по типу жалюзі з доставкою та монтажем – 500 шт».**

Тестування буде проводитися незалежною комісією за допомогою УФ-радіометру у приміщенні близько 20 м2, нижній край опромінювача було розташовано на висоті 2,2 – 2,3 м із складанням протоколу оцінки.

Тестування проводиться за двома критеріями:

1. Бактерицидні опромінювачі з екраном по типу жалюзі повинні забезпечувати ефективні рівні ультрафіолетового опромінення в верхніх частинах приміщення на відстані 3 метрів не менше 10 мкВт/см2
2. Безпечні рівні бактерицидного ультрафіолетового опромінення в нижніх частинах приміщень на відстані до 3 (трьох) метрів до опромінювача на висоті до 1,7 м. від підлоги не більше 0,4 мкВт/см2

Точки вимірювань для оцінки критерію № 2 (Безпечність).

1Л

2Л

3Л

2Ц

3Ц

1Ц

=1 м

=3 м

=2 м

3П

2П

1П