ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТИ ОЧИЩЕННЯ УФ ЛАМП

Назва структурного підрозділу закладу: відділення №2

Відповідальний в підрозділі:_____________________

До виконання: відповідальний за УФ-радіометр

Контроль за виконанням: заступник головного лікаря

Мета: визначення коректної частоти очищення бактерицидних УФ ламп, які використовуються у закладі

Принцип процедури: пил налипає на скло УФ лампи при її експлуатації та поглинає УФ випромінювання, знижуючи бактерицидну активність. Цей процес сильно залежать від навколишнього середовища, тому проводити треба для кожного закладу окремо один раз після встановлення ламп. Визначення частоти очищення проводиться окремо для літнього та зимового періодів, з періодичністю один раз на 3-5 років. Частота очищення може складати від 1 разу на два тижні до 1 разу на декілька місяців.

Необхідне обладнання:

· УФ-C радіометр

· Чиста бавовняна тканина

· Спирт 70% (рідина, не гель)

Процедура:

1) Визначте кілька опромінювачів (не менше 3) у різних приміщеннях, які одночасно були очищені в один момент деякий час тому назад (2 тижні, 2 місяці тому ...)

2) Переконайтеся, що лампи були ввімкнені не менше 10 хвилин

3) Використовуючи УФ-метр, який налаштований на довжину хвилі 245 нм, виміряйте інтенсивність світла на відстані 1м від центру УФ лампи та запишіть значення.

4) Вимкніть лампи і дайте їм охолонути

5)  Переходьте до очищення УФ ламп, відповідно до процедури

6) Встановіть лампочки на місце та увімкніть лампи

7) Чекайте мінімум 10 хв.

8) Виміряйте інтенсивність світла, як у пункті 3

9) Порівняйте рівні УФ випромінювання до/після очищення

10) Повторіть процедуру для всіх визначених опромінювачів

11) Повторіть цю процедуру з різними проміжками часу після останнього очищення ламп, доки не знайдете співвідношення до /після очищення на рівні 10%.

12) Встановіть відповідну частоту очищення по закладу по очищенню УФ ламп наказом по закладу, та донесіть інформації до виконавців.

Оператор повинен вдягнути відповідний одяг, окуляри та бавовняні рукавички

Розробка документу:

|  | ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Склав |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |
| Випустив |  |  |  |

Головний лікар                                                                                                     ПІБ