## Лист1
Інформація щодо переліку верифікованих наборів експрес-тестів на виявлення Антигенів COVID-19
Назва лабораторного ценру МОЗ України | Замовник дослідження (реквізити, телефон, E-mail, контактна особа (ПІБ) | Дата подання Заяви | Найменування наданого матеріалу на дослідження (відповідно до декларації про відповідність, згідно вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" |  |  |  | Протокол верифікації методики досліджень (дата, номер) | Результати досліджень
|  |  | Назва | Виробник | Номер партії/лоту | Термін придатності |  | Чутливість (%) | Специфічність (%)
ДУ "ЦГЗ МОЗ України" референс-лабораторія вірусологічних досілджень акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 15189: 2015 "Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності (EN ISO 15189:2012, IDT)" | ТОВ "Кратія Медтехніка" 17-21 Baggovutovska str., 6th floor, 04107, Kiev, Ukraine Tel.: +38 044 332 42 94 Cell: +38 098 912 10 25 www.cratia.ua CIS region: www.cratia.com | 2020-11-16 | Система BD Veritor (Верітор) для швидкого визначення коронавірусу SARS-CoV-2 | Бектон, Дікінсон енд Компані, 7 Ловетон Секл, Спаркс, штат Меріленд 21152, США Becton, Dickinson and Company, 7 Loveton Circle, Sparks, MD 21152, USA На виробничій дільниці: БД Рапед Діагностікс (Сучжоу) Ко., Лтд., N° 9 Руіпу роуд, Експорт Просессінг Зоун Бі, Сучжоу Індастріал Парк, Сучжоу, Цзянсу, 215126, Китай BD Rapid Diagnostics (Suzhou) Co., Ltd., N° 9 Ruipu road, Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215126, China | 208786 | 2020-12-06 | №1 від 01.12.2020р. | 91% (Ct≤ 30) 97% (Ct≤25) | 100%
| ТОВ "Інноваційні біологічні технології", 03110, м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 6 | 2020-11-23 | Експрес-тест для виявлення антигенів коронавірусу SARS-CoV-2 «COVID-19 Ag тест», набір № 20 кп (у кількості 5 наборів по 20 шт.) | ТОВ "Інноваційні біологічні технології" | CoVAg112002 | 2022-03-09 | №2 від 02.12.2020р. | 100% ( Ct≤25) 100% ( Ct≤26) 95% (Ct≤27) | 100%
| ТОВ "ЛАБВІТА" Юридична адреса: 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 75-А, прим.123 телефон (044) 594-55-00, електронна пошта: ik@labvita.com.ua, ki@labvita.com.ua в. о. директора – Ступа Іванна Іванівна | 2020-11-27 | Тест для діагностики коронавірусної хвороби айхрома (ichroma) COVID-19 Ag / ichroma™ COVID-19 Ag | Boditech Med Inc., Республіка Корея | SRQHA27 | 26.04.2022 | №3 від 18.12.2020 | 98,0% (47/48) | 100% (49/49)
| ТОВ «МЕДДІВ", 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд.6 телефон +38 097 250 40 80 електронна пошта info@meddiv.com.ua | 2020-12-07 | Набір тест-смужок STANDARD Q COVID-19 Ag для визначення антигену коронавірусу | SD Biosensor, Південна Корея | QCO3020028P | 2022-10-07 | № 4 від 22.12.2020 | 97,22 (70/72) | 100% (28/28)
| ТОВ «МІРА МЕДІКА», 04073, м. Київ, вул. Сирецька-35 | 2020-12-08 | Флоуфлекс SARS CoV-2 Антиген Швидкі Тести | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | СOV0110019 | 2022-11-08 | № 6 від 30.12.2020 | 98,3% (57/58) | 100% (42/42)
| ТОВ «САНІМЕД-М»61001, м. Харків, пр. Гагаріна, б.1, оф. 6-05, телефон +380988134441 електронна пошта info@sanimed.com.ua | 2020-12-14 | STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test | SD Biosensor, Inc, Корея | QCO3020018P | 2022-09-16 | №7 від 13.01.2021 | 98,11% (52/53) | 100% (47/47)
| ТОВ "УКРБІО" Україна, Київ / 04080, Ukraine Kyiv вул. Новокостянтинівська, 13/10, офіс 304 13/10 Novokonstantinivska Str., office 304 www.ukrbio.com.ua | 2020-12-07 | Набори швидких тестів Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen для визначення антигена коронавірусу SARS-COV-2 | Edinburgh Genetics Limited, 64a Cumberland Street, Edinburgh, United Kingdom, EH3 6RE | EGCV0101B | 2021-11 | № 5 від 29.12.2020 | 97,1 (34/35) | 100 % (65/65
| ТОВ "ВСМ "Україна", м. Івано-Франківськ, вул. Площа Європейська 5/2 | 2020-12-22 | Набір швидких тестів COVID-19 IgG\IgM | Wuhan Unscience biotechnology Co, LTD | 20201030 | 2022-04-29 | 15.01.2021 №8, | 92.16% | 100%
| ТОВ «Діалог Діагностікс», м.Київ, проспект Оболонський, 32, 044 390 37 76, info@dialogd.com | 2021-01-06 | STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test | SD Biosensor, Inc. | QCO390006A / 390006AA-5 | 2022-10-21 | 20.01.2021 №9 | 98.18% | 100% (45/45)
| ТОВ «Торговий Дім «Вінсер Україна» , 04053,м.Київ, Кудрявський Узвіз,буд.5-Б, оф.3, +38 063-482-72-64, winser.td@gmail.com | 2021-01-20 | Експрес-тест для визначення антигену до вірусу “SARS-CoV-2” Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography); | Пекінська компанія Lepu Medical Technology Co., Ltd. Адреса: Будинок 7-1 No.37 Chaoqian Road, район Чанпін, Пекін, 102200, P.R. Китай | 20CG2715X | 2021-11-02 | №15 від 09.02.2021 | 92.45% | 100%
| ТОВ "ЕКСДІА ПЛЮС",02160, м.Київ, пр-т Возз҆єднання, 15. офіс 605, +38 (044) 223-96-35, exdia@ukr.net | 2021-01-18 | Швидкий тест для визначення антигена COVID-19 / COVID-19 Antigen Rapid Test Device. Кат. № COV-S23 | Ешур Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд, 2-5 поверх, будівля 4, №1418-50, Моганшань Роуд, район Гоншу, Ханчжоу, 310011 Чжецзян, Китай | lot 2020017, 2020093 | 2022-10-01 | №12 від 10.02.2021 | 100% | 100%
| ТОВ «ХЛР», 01021 м. Київ, вул. Печерський узвіз, 13, офіс 132 телефон 066 988 05 40 електронна пошта lozinskyi@hlr.ua | 2021-01-22 | IF1091 ІФА тест SARS-CoV-2 Antigen Fast Test kit (Імунофлуоресценція | Джетеін Біотех, Інк. Но.9 Бофа Роад Лах Дістрікт 211505 Нанжинг Китай/ Getein Biotech, Inc. No.9 Bofu Road Luhe District 211505 Nanjing China | YSC200002W | 2022-11-26 | №13 від 12.02.2021 | 100% | 100%
|  |  | CG2061 Експрес-тест SARS-CoV-2 антиген (мазок з носоглотки/ротоглотки) | Джетеін Біотех, Інк. Но.9 Бофа Роад Лах Дістрікт 211505 Нанжинг Китай/ Getein Biotech, Inc. No.9 Bofu Road Luhe District 211505 Nanjing China | GSC200003W | 2022-11-25 | №14 від 12.02.2021 | 92% | 100%
| ПАТ «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, буд.68/1,офіс 62, +38 (044 ) 463-06-03 tech@diapr.kiev.ua | 2021-01-18 | «DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R Тест-система імуноферментна для виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у біологічному матеріалі дихальних шляхів - «Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем VLM-DIA» - Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) | "DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R» - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «ДІАПРОФ-МЕД», Київ, Україна - «Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем VLM-DIA» - ТОВ “ЛП ДІАГНОСТІК», Харків, Україна - Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) – Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH, Німеччина |  | - «DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R» – 2022-02 - «Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем VLM-DIA» – 2022.12 - Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) – 16.09.2021 | №10 від 12.02.21, №11 від 12.02.2021 | 100% | 100%
| ПАТ «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, буд.68/1,офіс 62, +38 (044 ) 463-06-03 tech@diapr.kiev.ua | 2021-02-18 | «DIA®-COVID-19-Ag Швидкий тест для виявлення антигену коронавірусу COVID-19» | ПАТ «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед» | 005-21 | 2022-02 | №17 від 03.03.21р. | 100% (50/50) | 100% (50/50)
| ТОВ "ЕКСДІА ПЛЮС",02160, м.Київ, пр-т Возз҆єднання, 15. офіс 605, +38 (044) 223-96-35, exdia@ukr.net | 2021-02-24 | 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) / Швидкий тест на антиген коронавірусу 2019-nCoV (метод латерального потоку), кат. № W196 | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. No. 8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, P.R. China / Гуанчжоу Вондфо Біотех Ко., Лтд. № 8 Ліжишан Роад, Сайенс Сіті, Район Луоганг, 510663, Гуанчжоу, КНР | W 19601109 | 2021-11 | №18 від 03.03.21р. | 97,8% (44/45) | 100% (50/50)
| ТОВ «САНІМЕД-М» 61001, м. Харків, пр. Гагаріна, б.1, оф. 6-05, телефон +380988134441 електронна пошта info@sanimed.com.ua | 2021-02-24 | STANDARDTM F COVID-19 Ag FIA (Nasal) / STANDARD F тестовий набір для виявлення антигену COVID-19 використовується з флуоресцентним імуноаналізатором Analayzer STANDARDTM F2400 виробництва компанії SD Biosensor, Inc. | SD Biosensor, Inc, Корея | FCO30201208 | 2022-06-07 | №19 від 11.03.21р. | 95,12% (39/41) | 100% (52/52)
| ТОВ «Діалог Діагностікс", м.Київ, проспект Оболонський, 32, 044 390 37 76, info@dialogd.com | 2021-04-06 | SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal | SD Biosensor, Inc | QCO381046I / I-1 | 2022-05-08 | №21 від 19.04.21р. | 91,6% (44/48) | 100% (50/50)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІНІТЕРІЯ МЕД»,Україна, 01133, місто Київ, б. Лесі Українки, будинок 34 телефон (044) 386-05-22 електронна пошта sales@tinyteria.com | 2021-05-07 | Тест SCREEN COVID-19 у слині / SCREEN TEST COVID-19 SALIVA, артикул SC-1286 | SCREEN ITALIA s.r.l., Italy | COV21030037 | 2023-03-01 | №22 від 03.06.21р | 92,0% (46/50) | 100% (50/50)
| ТОВ «МЕДДІВ", 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд.6 телефон +38 097 250 40 80 електронна пошта info@meddiv.com.ua | 2021-05-13 | Тест-набір STANDARD Q Covid-19 Ag Self для визначення антигену коронавірусу, 1 шт. | ТОВ «МЕДДІВ» | 13Р210514-01 | 2023-02-01 | №23 від 04.06.21р. | 97,7% (44/45) | 100% (50/50)
| ТОВ «МІРА МЕДІКА», 04073, м. Київ, вул. Сирецька-35 | 2021-07-07 | Флоуфлекс SARS CoV-2 Антиген Швидкі Тести | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | COV1050067 | 2023-05-12 | №24 від 16.07.21р. | 97,87% (46/47) | 100% (50/50)
| ТОВ «АСТРАВІР ТЕКНОЛОДЖІ», вул. Полтавський Шлях, буд. 6, оф. 25, м. Харків, 61011 тел +38 099 032 52 14 електронна пошта info@astravirtech.com.ua | 30.07.2021 16.08.2021 | 1. Набір для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 "AVT-SARS-CoV-2"; 2. Набір для виявлення мутацій в геномі коронавірусу SARS-CoV-2 "AVT-SARS-CoV-2" | ТОВ «Астравір Текнолоджі» | 10082021 20072021 | 08.2022 07.2022 | №25 від 17.08.21р. | 1. 98,0% (49/50) 2. 100% (50/50) | 100% (50/50)
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОМІКРОБІОЛОГ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 61183, Харківська обл, м. Харків, вул. Гв. Широнінців буд.111, кв. 148 тел +380970600675 електронна пошта ekomikrobiolog@gmail.com | 11.08.2021 16.08.2021 | BIOCREDIT (БІОКРЕДІТ) COVID-19 Ag для визначення антигену SARS-CoV-2 | RapiGEN Inc, Республіка Корея | H073067SD | 2022-12-01 | №26 від 19.08.21р. | 97,8% (46/47)*, 96,0% (48/50)** (*-розрахунок чутливості при викориcтанні зразків носоглоткових змивів незалежно від варіанта вірусу SARS-CoV-2; ** - розрахунок чутливості при викориcтанні зразків носоглоткових змивів, які містять РНК вірусу SARS-CoV-2 DELTA variant) | 100% (50/50)
| ТОВ «Організація Медичного Бізнесу», 03148, м.Київ, вул. Сім'ї Стешенків, б.6, тел +380675248894 електронна пошта omb@omb.kiev.ua | 2021-08-17 | Експрес тест Exdia COVID-19 AG для визначення антигену до вірусу SARS- CoV-2, використовується з імунологічним аналізатором Exdia TRF Plus | Precision Biosensor Inc, 306, Techno 2-ro, Yuseong-Gu, Daejeon, Korea (Корея) | FG0M7 | 2022-06 | №27 від 27.08.2021 | 94,00% (47/50) | 98,0% (49/50)
| ТОВ «Організація Медичного Бізнесу», 03148, м.Київ, вул. Сім'ї Стешенків, б.6, тел +380675248894 електронна пошта omb@omb.kiev.ua | 2021-10-07 | Експрес тест COVID-19 PBCheck для визначення антигену до вірусу SARS- CoV-2 (PR - GC02) | Precision Biosensor Inc, 306, Techno 2-ro, Yuseong-Gu, Daejeon, Korea (Корея) | GG1C4 | 2022-06 | №29 від 29.10.21р. | 92% (46/50) | 100% (50/50)
| ТОВ «Організація Медичного Бізнесу», 03148, м.Київ, вул. Сім'ї Стешенків, б.6, тел +380675248894 електронна пошта omb@omb.kiev.ua | 2021-10-26 | Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Genedia W Covid 19 Ag | GREEN CROSS MEDICAL SCIENCE CORP. 107, IHYEON-RO 30 BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, 16924 KOREA | 643K2001 | 2023-08 | №30 від 29.10.21р. | 100% (47/47) | 100% (50/50)
| ТОВ "МЕДРИНОК", 43025, Волинська область, м. Луцьк, вул.Зв’язківців 6 тел. 0933944979 електронна пошта medrynok.corp@gmail.com | 2021-10-07 | Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19: Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | «Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd», Адреса:3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street, Anji 313300,Huzhou,Zhejiang,China (Ханчжоу, Китай). | LOT 2108325 | 2023-08 | №28 від 29.10.21р. | 100% (50/50) | 100% (50/50)
| ТОВ "МЕДЛІДЕР 24", 02068, м.Київ, вул. Драгоманова, дом № 3А, кв.82, тел. (044) 562-74-64 електронна пошта info@medlider24.com.ua | 2021-11-02 | Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 | Xiamen Boson Biotech Co., Ltd | 20122201 | 2022-06 | №31 від 11.11.21р. | 97,5% (39/40) | 100% (50/50)
| ТОВ «Організація Медичного Бізнесу», 03148, м.Київ, вул. Сім'ї Стешенків, б.6, тел +380675248894 електронна пошта omb@omb.kiev.ua | 2021-10-07 | Експрес тест RAMP® COVID -19 для визначення антигену до вірусу SARS- CoV-2 (C1120-25)/ Аналізатор флуориметричний RAMP® (C1100) | Response Biomedical Corp., 1781, West 75th Ave, Vancouver- Canada (Канада) | M07705/13198 | 2021-12 | №33 від 18.11.21р. | 89,58% (43/48) | 97,82% (45/46)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДБІОАЛЬЯНС», 03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8, телефон (044) 383 37 19, (050) 398 98 40 електронна пошта_mba.medbio@gmail.com | 2021-10-28 | Covid-19-антиген-тест-МБА Тест-набір імунохроматографічний для виявлення антигенів коронавірусу COVID-19 | ТОВ «МЕДБІОАЛЬЯНС» | 1220/05 | 2022-11-01 | №32 від 24.11.21р | 92,1% (35/38) | 100% (50/50)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Біокор Текнолоджі ЛТД», 01133 м. Київ, вул. Петра Болбочана, 4-А, тел (044) 490-47-00 електронна пошта info@biocor-tech.com | 2021-11-22 | Набір діагностичний «Biocore® SARS-CoV-2 Mutation Panel v.2» для виявлення мутацій (L452R, Т478К, E484Q) SARS-CoV-2 методом ЗТ-ПЛР у реальному часі (100 реакцій) Номер за каталогом CM-SARS104/2-100 | ТОВ «Біокор Текнолоджі ЛТД» | SMPv3-66(05)_11-21 від 18 листопада 2021 року | 2022-11-01 | №35 від 26.11.21р. | 100% (50/50) | 100% (50/50)
|  |  | Тест-система «Biocore® SARS-CoV-2» для виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 методом ЗТ-ПЛР у реальному часі (100 реакцій) Номер за каталогом CM-SARS101-100 |  | SARS-64_11-21 від 12 листопада 2021 року | 2022-11-01 | №34 від 26.11.21р. | 100% (50/50) | 100% (50/50)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІНІТЕРІЯ МЕД»,Україна, 01133, місто Київ, б. Лесі Українки, будинок 34 телефон (044) 386-05-22 електронна пошта sales@tinyteria.com | 2021-10-26 | Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Швидкий тест Коронавірус (SARS-COV-2) Антиген, артикул C61RT1037 | Tody Laboratories Int. SRL | COV21100113 | 2023-10 | №37 від 29.11.21р | 97,61% (41/42) | 100% (50/50)
| ТОВ "ЕКВІТЕСТЛАБ", 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, тел +38 (044) 334-89-87 електронна пошта info@equitest.com.ua | 2021-11-11 | Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 (GenSureTM COVID-19 Antigen Rapid Test Kit) | GenSure Biotech Inc. | P202109001 | 2023-03-06 | №38 від 30.11.21р | 97,87% (46/47 | 100% (50/50)
| ТОВ «МІРА МЕДІКА», Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька - 35 телефон +38(044) 362-47-37 електронна пошта office@miramedica.com.ua | 2021-11-10 | Флоуфлекстм SARS-CoV-2 Антиген Швидкі Тести (Назальні / Слинні), 25 шт., комплект | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | COV1100002 | 2023-10-06 | №39 від 30.11.21р | 93,2% (41/44) | 100% (50/50)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпатська медична компанія», 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності 87, телефон (0342) 537621 електронна пошта company@pmc.if.ua | 2021-11-16 | Швидкий тест для виявлення антигенів SARS-CoV-2 (імунохроматографія на основі реакції з колоїдним золотом), 1, 5, 10, 25, 50 тестів / SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography), 1, 5, 10, 25, 50 test | Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. | 21CG2733X | 2023-02-01 | №40 від 02.12.21р. | 98,00% (49/50) | 100% (50/50)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТ Україна ЛТД», 01133, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, буд. 4-А. тел.: (044) 492-72-70., факс: (044) 492-72-71, Olga.Soldatkina@alt.ua | 2021-11-29 | NovaplexTM SARS-CoV-2 Variants IV Assay (RUO) | Seegene, Inc., Korea | RVC721G01 | 2022-08-27 | №41 від 06.12.21р. | 100% (50/50) | 100% (50/50)
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКРІНТЕК», 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 5А, пов. 5, оф. 506, тел. +38 063 394 69 90 електронна пошта: info@screentech.org | 2021-11-29 | VCD16 Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 | VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | SE2108007 | 2023-06-02 | №42 від 08.12.21р. | 97,72% (43/44) | 100% (50/50)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДДІВ», 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд.6, Ольга Іванова, 096 478 95 73, "Olha Ivanova" <ivanova@meddiv.com.ua> | 2021-11-25 | Експрес-тест для визначення антигену коронавірусу STANDARD™ i-Q COVID-19 Ag Home Test | SD Biosensor, Південна Корея | 57923Р1AC/2 | 2022-07-22 | №43 від 13.12.21р. | 91,83% (45/49) | 100%
| Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТ Україна ЛТД», 01133, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, буд. 4-А. тел.: (044) 492-72-70., факс: (044) 492-72-71, Olga.Soldatkina@alt.ua | 2021-12-02 | AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay | Seegene, Inc., Korea. | RVA321C03 | 29.04.2022. | №44 від 14.12.21р. | 100,0% (50/50) | 100% (50/50)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІНІТЕРІЯ МЕД»,Україна, 01133, місто Київ, б. Лесі Українки, будинок 34 телефон (044) 386-05-22 електронна пошта sales@tinyteria.com | 2021-12-03 | Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19/Тест SCREEN COVID-19 Антиген Артикул SC-1255-20 | SCREEN ITALIA s.r.l. | NCP21100190 | 2023-10-01 | №45 від 14.12.21р. | 95,3% (41/43) | 100% (50/50)
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФТЕХМЕДІКАЛ», 04119, місто Київ, вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, тел +380661826934 електронна пошта proftekhmedikal.info@gmail.com | 2021-12-16 | Експрес-тест для виявлення антигену SARS-CoV-2 «RapidFor» «RapidFor» SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit | Vitrosens Biyoteknoloji LTD. ŞTİ | S0221102002 | 2023-10-19 | №46 від 21.12.21р | 95,65% (44/46) | 100% (50/50)
| ТОВ «ХЕМА», 03179, м.Київ, вул.Ак.Єфремова, 23, тел 044-294-69-78,електронна пошта_qa@xema.com.ua | 2021-12-15 | Набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі - «SARS-CoV-2-ПЛР» | ТОВ «ХЕМА» | 112 | 2022-12-01 | №47 від 28.12.21р | 100,0% (50/50) | 100% (50/50)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФТ МЕДІКЛ», 04210 м. Київ, вул. пр.Героїв Сталінграду, будинок 12Ж телефон : 095 265 17 65 електронна пошта: zsoft.medikal@gmail.com | 2022-01-24 | Набір для виявлення коронавірусу COVID-19 методом ПЛР у режимі реального часу / COVID-19 Coronavirus Real Time PCR | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co.,Ltd | 20211216 | 2022-12-25 | №48 від 07.02.22р. | 100% (54/54) | 100%(46/46)
| ТОВ “ПоліДіагностікс”, м. Київ, вул. Ярославська 6, тел +380930678951 електронна пошта gebura@polydiagnostics.com, myroslav.gebura@gmail.com | 2022-01-27 | Набір реагентів для виявлення SARS-CoV-2 та ендогенного внутрішнього контролю методом ПЛР в реальному часі “Полі Діагностікс SARS-CoV-2 реал-тайм ПЛР” | ТОВ “ПоліДіагностікс” | REF PD1.1 | 2022-11-27 | №49 від 08.02.22р. | 100% (50/50) | 100% (50/50)
| ТОВ «САНІМЕД-М» 61001, м. Харків, пр. Гагаріна, б.1, оф. 6-05, телефон +380988134441 електронна пошта info@sanimed.com.ua | 2022-01-05 | PhoenixDx® SARS-CoV-2 Multiplex IVD PhoenixDx® SARS-CoV-2 Мультіплекс IVD | PROCOMCURE Biotech GmbH/Прокомк’юр Біотех ГмбХ, Австрія | 20-33498; 20-33507 | 2022-11-01 | №50 від 09.02.22р. | 100% (50/50) | 100% (50/50)
| ТОВ «ХЕМА», 03179, м.Київ, вул.Ак.Єфремова, 23, тел 044-294-69-78,електронна пошта_qa@xema.com.ua | 2022-02-14 | Набір реагентів для генотипування РНК вірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі - «SARS-CoV-2-genotype-ПЛР» | ТОВ «ХЕМА» | 202 | 2023-02-01 | №53 від 03.05.22р. | 100,0% (49/49) | 100% (51/51)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Біокор Текнолоджі ЛТД», 01133 м. Київ, вул. Петра Болбочана, 4-А, тел (044) 490-47-00 електронна пошта info@biocor-tech.com | 2022-09-05 | Набір реагентів для екстракції нуклеїнових кислот (РНК/ДНК) з клінічного матеріалу «Biocore® Nucleo-M» CM-NA203-100 (100 виділень) | ТОВ «Біокор Текнолоджі ЛТД» | NA100_08-07-22 | 2023-11-20 | №56 від 14.10.22р. | 100% (50/50) | 100% (50/50)
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Біокор Текнолоджі ЛТД», 01133 м. Київ, вул. Петра Болбочана, 4-А, тел (044) 490-47-00 електронна пошта info@biocor-tech.com | 2022-09-05 | Набір реагентів для екстракції нуклеїнових кислот (РНК/ДНК) з клінічного матеріалу «Biocore® Nucleo-M» CM-NA203-500 (500 виділень) | ТОВ «Біокор Текнолоджі ЛТД» | NA500_07-07-22 | 2023-11-20 | №55 від 14.10.22р. | 100% (50/50) | 100% (50/50)
ДУ "Київський обласний ЦКПХ МОЗ України" вірусологічна лабораторія акредитована на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT) | ТОВ "Найн Скайз Україна", 04071, м. Київ, вул. Авіатора Сікорського, буд.8, оф. 5, тел. +380678684579, nainskais777@gmail.com, директор Ольга Тімербулатова | 2020-09-23 | Тест-смужка STANDART Q для визначення антигену коронавірусу COVID-19 Ag | SD Biosensor, Inc., Korea | QCO3020004I | 2022-07-14 | від 24.09.2020 | 100 | 100
| ТОВ "Лабінновація", 08292, Україна, Київська обл., м. Буча, вул. Пушкінська, 3б, оф. 29, тел. +380689003659, labor.inno@gmail.com, директор Руселевич М.В. | 2020-10-19 | Експрес-тест для діагностики in vitro: антиген COVID-19 (COVID-19 Antigen Rapid Test) для визначення антигену коронавірусу COVID-19 Ag | Sienna, T&D diagnostics Canada Pvt., Canada | TD2010003-S | 2022-10-09 | від 20.10.2020 | 100 | 100
| ТОВ "ЛАБСВІТ", 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7-А, тел. 044-592-03-03, директор Манасович М.І. | 2020-10-22 | Експрес-тест для діагностики in vitro: антиген COVID-19 (COVID-19 Antigen Rapid Test) для визначення антигену коронавірусу COVID-19 Ag | Abbott Diagnostics Jena GmbH | 41ADDF094 | 2021-09-16 | від 22.10.2020 | 100 | 100
| ТОВ "Окіра", юридична адреса: 07401, Бровари, вул. Зазимський шлях, 22; фактична адреса: 07401 Бровари, вул. Київська, 154, оф. 16, тел. +30678981444, +30975589108; info@selftest.com.ua, office@selftest.com.ua, директор Кушнарьова І.М. | 2020-09-30 | Швидкий тест на антиген COVID-19 Coretests | Core Technology Co., Ltd. | 20200901 | 2021-08-31 | від 22.10.2020 | 100 | 100
| ТОВ "НВК "ФАРМАСКО", 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, 10, тел. 044-537-08-04, сontact@pharmasco.com, Директор Лісняк О.М. | 2020-10-01 | Швидкий тест для визначення антигенів коронавірусу "CITO TEST® COVID-19 Ag@ | ТОВ "НВК "Фармаско" | COV2009104-S | 2022-09-30 | від 19.10.2020 | 93.3 | 100
| ТОВ "ТІНІТЕРІЯ МЕД", м. Київ, б. Лесі Українки, 34, тел.: 044-386-05-22, Директор Вороненко Н.І. | 2020-10-27 | Швидкий тест AMP SARS-CoV-2 Антиген (AMP Rapid Test SARS-CoV-2-Ag | AMEDA Labordiagnostik GmbH | 20080002 | серпень 2022 | від 28.10.2020 | 100 | 100
| ТОВ "Центр молекулярної діагностики", 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, кв.5, тел.: +390733540035 | 2020-11-20 | Швидкий тест для визначення антигена до вірусу COVІD-19: "GenBody COVID-19 Ag" | GenBody Inc., Корея | FMFY 10 20 1 | 2022-07-09 | від 20.11.2020 | 98 | 98
| ТОВ "НВК "ФАРМАСКО", 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, 10, тел. 044-537-08-04, сontact@pharmasco.com, Директор Лісняк О.М. | 2020-11-23 | Швидкий тест для виявлення антигенів коронавірусу, вірусів грипу А і В “CITO TEST®COVID-19 AG-Influenza A+B”, ТОВ «НВК «ФАРМАСКО» | ТОВ "НВК "Фармаско" | СIC20100012 | Травень 2022 | від 07.12.2020 | 94 | 100
| ТОВ "Окіра", юридична адреса: 07401, Бровари, вул. Зазимський шлях, 22; фактична адреса: 07401 Бровари, вул. Київська, 154, оф. 16, тел. +30678981444, +30975589108; info@selftest.com.ua, office@selftest.com.ua, директор Кушнарьова І.М. | 2020-11-30 | Швидкий тест на антиген COVID-19 Coretests | Core Technology Co., Ltd. | 20200901 | 2021-08-31 | від 07.12.2020 | 98 | 100
| ТОВ "Окіра", юридична адреса: 07401, Бровари, вул. Зазимський шлях, 22; фактична адреса: 07401 Бровари, вул. Київська, 154, оф. 16, тел. +30678981444, +30975589108; info@selftest.com.ua, office@selftest.com.ua, директор Кушнарьова І.М. | 2020-11-30 | «Швидкий тест на антиген COVID-19, касета (мазок з носоглотки)», Каталожний номер: ICOV-502 «Швидкий тест на антиген COVID-19, касета (мазок з носоглотки)», Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. Каталожний номер: ICOV-502 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. | COV20100085 | Жовтень 2022 | від 07.12.2020 | 98 | 100
| ТОВ "ТІНІТЕРІЯ МЕД", м. Київ, б. Лесі Українки, 34, тел.: 044-386-05-22, Директор Вороненко Н.І. | 2020-11-23 | комбінованого швидкого тесту для визначення антигенів COVID-19 та грипу А/В: «Screen test COVID-19 + FLU A/B», Каталожний номер: ICIC-525 | SCREEN ITALIA S.r.l. | CIC20090004 | Серпень 2022 | від 07.12.2020 | 86 | 100
| ТОВ "ІНКОС ЛАЙН", 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, 3, тел. 044-231-48-05, 050-331-48-05 info@inklgroup.com, Директор Тимощук К.П. | 2020-12-03 | Швидкий тест для виявлення антигенів коронавірусу СOVID-19 “COVID-19 Antigen Rapid Test Kit”, L&H Biotech | L&H Biotech Limited | NCV021015 | 2022-10-14 | від 10.12.2020 | 86 | 100
| ТОВ "Центр молекулярної діагностики", 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, кв.5, тел.: +390733540035, В.о. директора Волков А.О. | 2020-12-07 | Швидкий тест для визначення антигена до вірусу COVІD-19: "GenBody Influenza/COVID-19 Ag Multi" | GenBody Inc., Корея | FNFA26201 | 2021-08-18 | від 10.12.2020 | 94 | 100
| ТОВ "ОРДЕР СПЕКТР" 03134,Україна, м. Київ, вул. Якутська, 8, оф. 303; тел. (098)378-63-55, e-mail: ospektr.2020@gmail.com | 2021-01-14 | Швидкий тест на антиген COVID-19 "2019-nCoV Antigen Device@ | Prestige Diagnostic | DO-041212 | грудень 2022 | від 21.01.2021 | 98 | 100
| ТОВ "СОФТ МЕДІКЛ", 04210, Україна, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, б. 12-Ж, тел. (099)060-20-97, e-mail: zsoft.medical@gmail.com | 2021-01-14 | Швидкий тест: Набір реагентів для імунохроматографічного визначення нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2 (COVID-19) в біологічних рідинах "ХЕМАTest CoviNAg" | ТОВ "ХЕМА" | 0123 | грудень 2021 | від 21.01.2021 | 82 | 98
| ТОВ "ВІАЛАЙФ УКРАЇНА", 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, тел.: +380984670550, email: office@vialife.com.ua, Генеральний директор Волков А.О. | 2021-04-01 | Експрес-тест SARS-CoV-2 Virus Antigen Detection Kit (colloidal gold method) | BGI PathoGenesis Pharmaceutical Technology Co., Ltd. | H0620210301 | 2022-02-22 | від 07.04.2021 | 68 | 100
| ТОВ "СОФТ МЕДІКЛ", 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 12Ж, тел.: +380990602097, email: zsoft.medical@gmail.com, Директор Зінченко Артем | 2021-09-22 | Швидкий тест "Novel Coronavirus 2019 n-CoV Antigen Test (Colloidal Gold)" | Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. | W2021080402 | 2023-02-05 | від 24.09.2021 | 96 | 100
| ТОВ "ВЕКТОР-БЕСТ-УКРАЇНА", 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, тел.: (044)3380404, email: vector@bestua.com, Комерційний директор Рудий Антон | 2021-10-18 | Швидкий тест для виявлення антигенів коронавірусу “COVID-19 Ag” | GenBody Inc. | FMFA19201 | 2022-10-18 | від 18.10.2021 | 94 | 100
| ТОВ "ХЕМА", ЄРДПОУ 36038442, адреса: 03179, м. Київ, вул Академіка Єфремова,23, тел. 050-422-62-16, e-mail: info@xema.com.ua | 2021-11-03 | Швидкий хроматографічний аналіз для якісного виявлення нуклеокапсидного антигену до SARS-CoV-2 та антигенів вірусів грипу А, В в біологічних рідинах людини з використанням швидкого тесту «ХЕМАТест Комбо COVINAg Flu A,B» | ТОВ «ХЕМА», Україна | 110 | 10.2022 | від 11.11.2021 | 90.39 | 100
| ТОВ "Грінсен", 12101, Житомирська обл. смт Хорошів, вул. Героїв України, 13-А. Фактична адреса: 03680, м. Київ, вул Пшенична, 4, тел. 044-502-85-96; 050-213-37-42 | 2021-11-24 | Швидкий тест SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)» | Shenzhen Lvshiyan Biotechnology Co. Ltd., Китай | 20211101 | 2022-11-02 | від 25.11.2021 | 96 | 100
ДУ "Львівський ЦКПХ МОЗ України" | ТОВ «Нортон-Україна», 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,7. (044) 5669682, office@nortoncorp.com.ua | 2020-12-07 | Ag SARS-CoV-2 швидкий тест | Shenzhen Lifotronic Technology Co, Ltd | lot YF8520003, REE 0320300102 | 2022-04-26 | №1 від 16.12.2020 | 92 | 100
| ТОВ "НВК "ФАРМАСКО", 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, 10, тел. 044-537-08-04, сontact@pharmasco.com, Директор Лісняк О.М. | 2021-03-04 | Тест система на визначення антигену коронавірусу (імунофлюоресцентний метод) | Lansion Biotechnology Co Ltd | LOT 0672017 | 2022-07-13 | №4 від 15.03.2021 | 98 | 100
|  | 2021-03-04 | Швидкий тест для виявлення антигену вірусу COVID-19 | ACRO BIOTECH, INC | Lot COV 2011 0211 | 2022-11 | №5 від 16.03.2021 | 98 | 100
| ТзОВ "МАХНО-ГРУП", Львівська область, Пустомитівський район, с.Зимна Вода, вул.Гоголя, 38 | 2021-04-15 | експрес-тести COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби (COVID-19) SARS - CoV-2) | Beijing Beier Bioengineering Co., Ltd | LOT: 20201103 | 2022-05-07 | № 7 від 22.06.2021 | 90 | 100
| ТзОВ «СОФТ МЕДІКЛ» , Київ, вул.Героїв Сталінграду, 12Ж, 0952851765 zsoft.medical@gmail.com | 2021-09-17 | Novel Coronavirus 2019 n- CoV Antigen Test Colloidal Gold. | BeiJing Hotgen Biotech Co. Ltd | W2021080402 | 2023-02-05 | №9 від 22.09.2021 | 96 | 100
| ТОВ "ВінкоМЕД", Тернопільська область, м.Теребовля, вул.С.Стрільців, 28, vinkomed.mcho@gmail.com | 2021-09-10 | Експрес тест для визначення антигену вірусу COVID-19 Coronavirus Ag Rapid Test Сassete (Swab) | Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd | LOT: 21010243 | 2023-01-01 | № 10 від 27.09.2021 | 98 | 100
| ТОВ "Екомедтест", 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9, 044-536-03-53, info@ecomedtest.com | 2021-10-01 | Експрес- тест Novel Coronavirus (Sars - Cov - 2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) | HANGZHOU REALY TECH CO., LTD | LOT 202011043 | 2022-10-01 | № 11 від 13.10.2021 | 94 | 100
| ТОВ «ПАТРІОТ ІМПЕКС ГРУП», 61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 1, оф.507, 0577525906, patriotimpex@gmail.com | 2021-10-05 | Експрес-тест для виявлення антигену COVID-19 Ag (HUMASIS COVID-19 Ag Test) | «HUMSIS CO.,LTD», Китай | COVGNP 1016 | 2023-02-04 | № 12 від 03.11.2021 | 92 | 100
| ТОВ «Нортон-Україна», 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,7. (044) 5669682, office@nortoncorp.com.ua | 2021-10-27 | Експрес тести для визначення антигену до вірусу COVID-19 | Ашур Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд., (Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd.), Китайська Народна Республіка | SR2021060055 | 2023-08-01 | № 13 від 03.11.2021 | 92 | 100
| ТОВ «МЕДКОСВІСС» (Україна), 79000, м. Львів, вул. Пластова, 2, код ЄДРПОУ 33495882, 0800306868, order@medcoswiss.com.ua | 2021-11-10 | Швидкі тести Coronavitus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | Zhejiang Orient Gene Biotech Co., LTD | серія (LOT) 2108265, серія (LOT) 2109438 | 2023.07 | № 14 від 22.11.2021 | 98 | 100
| ТОВ «Нортон-Україна», 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,7. (044) 5669682, office@nortoncorp.com.ua | 2021-11-17 | Експрес – тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 | Ашур Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд (Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd., Китайська Народна Республіка | SR2021100114 | 2023-09-01 | № 15 від 24.11.2021 | 98 | 100
| ТОВ «Айрісмед», 79059, м. Львів, вул. Пилипа Орлика, 2, тел.: +38(032)2530019, office@irismed.com.ua, код ЄДРПОУ 40302247 | 2021-11-11 | Експрес – тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 | FUJIFILM Corporation, Японія | 12109043 | 2023-08 | № 16 від 24.11.2021 | 96 | 100
| ТОВ «МЕДАВІ», 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4А , офіс 139/1, тел.:+380504409494, oleksandrstupak@medavi.com.ua код ЄДРПОУ 44261857 | 2021-12-09 | Експрес-тест на антиген CHIL COVID 19, тест-касета для мазків з носа/носоглотки/орофарингеальних мазків | CHIL TIBBL MAL.SAN. TIC. LTD. STI (10028 sok.No.11 AOSB 35620 Cigli-Izmir, Туреччина) | ССОV-201.21CRD.03 | 2023-12-01 | № 17 від 16.12.2021 | 98 | 100
| ТОВ «Бест Діагностик», 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9, 044 500 57 11, e-mail: info@bestdiagnostic.com.ua, код ЄДРПОУ 38322870 | 2021-11-06 | Набор реагентів для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР (BD-SARS-Cov-2 PCR kit) | ТОВ «Бест Діагностик», 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9, 044 500 57 11, e-mail: info@bestdiagnostic.com.ua, код ЄДРПОУ 38322870 | Lot № 5 | 2022-03-25 | № 18 від 21.12.2022 | 82 | 94
| ТОВ «АТІС ФАРМА», 03022, м. Київ, вул. Козацька, 122,оф.100, +380445000808, e-mail: info@atispharma.com код ЄДРПОУ 43430046 | 2021-12-22 | Експрес – тест ТЕСТСІ для визначення антигена вірусу COVID 19 набір для самоконтролю | ХАНЧЖОУ ТЕСТСІЕ БІОТЕКНОЛОДЖІ КО., ЛТД., (HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO., LTD., China) | TL1K03Y | 2023-11-14 | № 19 від 24.01.2022 | 100 | 100
| ТОВ «СМАРТФАРМА ГРУП», 04116, м.Київ, вул.Перемоги, буд 26, офіс 52, e-mail:info@smart-pharma.group, код ЄДРПОУ 42238359 | 2022-02-24 | Швидкі тести Набір для виявлення антигену гострого респіраторного синдрому Коронавірусу 2 (SARS-CoV-2) (на основі колоїдного золота) | Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd (Китай) | V0121060457A | 2023-02-17 | № 20 від 15.03.2022 | 100 | 100
| ТзОВ «ОБРІЙ-МЕДТЕХНІКА», 43005, Україна, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 15, тел. (0332) 74-01-72, e-mail: obrij-medtehnika@ukr.net, код ЄДРПОУ 37472544, | 2022-09-07 | Експрес – тест для визначення антигена до вірусу COVID-19/Набір для швидкого тестування на антиген 2019-nCoV (тест на колоїдне золото) | Beijing Diagreat Biotechnologies Co., Ltd., Китай | 20220208 | 2023-07-08 | № 21 від 28.09.2022 | 98 | 100
| ТзОВ «ОБРІЙ-МЕДТЕХНІКА», 43005, Україна, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 15, тел. (0332) 74-01-72, e-mail: obrij-medtehnika@ukr.net, код ЄДРПОУ 37472544, | 2022-11-18 | Експрес – тест для визначення антигена до вірусу COVID-19/Набір для швидкого тестування на антиген 2019-nCoV (тест на колоїдне золото) | Beijing Diagreat Biotechnologies Co., Ltd., Китай | 20221026 | 2024-04-25 | № 22 від 19.12.2022 | 98 | 100
ДУ "Одеський ЦКПХ МОЗ України" | ТОВ «Енверк-Україна», м.Київ, вул.Софіївська, буд.1, 0677520677, office.enverque@gmail.com | 2021-09-30 | Швидкі тести на антиген COVID-19 №25 NCV11:25 TESTS/KIT | Biotechnology(Beijing) Co., Ltd, №16, Chunlin street, Daxing District, Beijing, China) | Lot NCV210401 | 2022-03-31 | від 05.10.2021 | 98.5 | 100
| ТОВ "Атіс Фарма" м.Київ, вул.Козацька, 122 офіс 100. 380445000808 | 2021-09-22 | Набір для тестування для TESTSEALABS Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 | HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Lot 20201111 | 2022-11-11 | від 23.09.2021 | 99 | 99.6
| ТОВ "Атіс Фарма" м.Київ, вул.Козацька, 122 офіс 100. 380445000808 | 2021-09-22 | Набір для самоконтролю для TESTSEALABS Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 | HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Lot 20201111 | 2022-11-11 | від 23.09.2021 | 99 | 99.6
| ТОВ "Виробнича фірма Сіместа", м. Одеса, вул Мельницька, 20А, 38 048-705-35-65 | 2021-12-17 | Набір реагентів для імунохроматографічного виявлення антигенів коронавіруса SARS-CoV-2" Ag-SARS-CoV-2 (назофаренгіальний)" | ТОВ "Виробнича фірма Сіместа" | 05.2.2-401221 | 2022-12 | від 30.12.2021 | 98 | 100
| ТОВ "Виробнича фірма Сіместа", м. Одеса, вул Мельницька, 20А, 38 048-705-35-65 | 2021-12-17 | Набір реагентів для імунохроматографічного виявлення імуноглобулінів класу M і G до коронавірусу SARS-CoV-2 в сироватці (плазмі) крові Aт-SARS-CoV-2 IgM/IgG (Експрес-тест) | ТОВ "Виробнича фірма Сіместа" | 05.2.3-421221 | 2022-12 | від 10.01.2022 | 96 | 100
| ТОВ «Енверк-Україна», м.Київ, вул.Софіївська, буд.1, 0677520677, office.enverque@gmail.com | 2021-12-28 | Швидкі тести на антиген COVID-19 №25 NCV11:25 TESTS/KIT | Biotechnology(Beijing) Co., Ltd, №16, Chunlin street, Daxing District, Beijing, China) | Lot NCV211115 | 2022-11-14 | від 14.01.2022 | 98 | 100
| ТОВ «ІНКОС ЛАЙН», м.Київ, вул.Вишняківська буд.3, офіс 6. 0508038574, info@inklgroup.com | 2022-02-18 | Швидкі тести для визначення антигена до вірусу COVID-19 GENEDIAN | Hangzhou DIAN Biotechnology Co. Ltd | Lot 21121401 | 2023-12-01 | від 16.02.2022 | 99 | 100

## Лист2
Інформація щодо переліку верифікованих тест-наборів на виявлення SARS-CoV-2 методом ПЛР, імуноферментним методом
Назва лабораторного ценру МОЗ України | Замовник дослідження (реквізити, телефон, E-mail, контактна особа (ПІБ) | Дата подання Заяви | Найменування наданого матеріалу на дослідження (відповідно до декларації про відповідність, згідно вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" |  |  |  | Протокол верифікації методики досліджень (дата, номер) | Результати досліджень
|  |  | Назва | Виробник | Номер партії/лоту | Термін придатності |  | Чутливість (%) | Специфічність (%)
ДУ "ЦГЗ МОЗ України" референс-лабораторія вірусологічних досліджень акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 15189: 2015 "Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності (EN ISO 15189:2012, IDT)" | ПАТ «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, буд.68/1,офіс 62, +38 (044 ) 463-06-03 tech@diapr.kiev.ua | 2021-01-18 | «DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R Тест-система імуноферментна для виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у біологічному матеріалі дихальних шляхів - «Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем VLM-DIA» - Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) | "DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R» - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «ДІАПРОФ-МЕД», Київ, Україна - «Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем VLM-DIA» - ТОВ “ЛП ДІАГНОСТІК», Харків, Україна - Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) – Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH, Німеччина |  | - «DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R» – 2022-02 - «Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем VLM-DIA» – 2022.12 - Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) – 16.09.2021 | №10 від 12.02.21, №11 від 12.02.2021 | 100% | 100%
| ТОВ "МЕДІ-ЮКРЕЙН" 01024,м.Київ, вул.Шовковична, буд.48, кв.87, +38 (098)-050-00-01, 2276369@ukr.net | 2021-01-25 | Hyris bCUBE (6 пристроїв) та реагенти Hyris bKit 8 пакунків (потребують режиму -20). | Hyris LTD | 016-20, 2020093 | Реагенти bKIT (HB201100433 до 11/2021; HB201100434 до 11/2021; HB201100435 до 11/2021; HB201100436 до 11/2021; HB201200142 до 12/2021; HB201200143 до 12/2021; HB210100292 до 01/2022; HB210100293 до 01/2022;) | №16 від 10.02.2021 | 100% | 100%